Załącznik nr 8 do SWZ – Formularz Techniczny do Części 6

Część 6 – Autoklaw.

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego funkcje, parametry techniczne i warunki | Opis oferowanych przez Wykonawcę funkcji, parametrów technicznych i warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Autoklaw – 1 sztuka |  |  |
| Należy podać: Typ, model: ....................................................................................... Producent: ....................................................................................... Serwis gwarancyjny wykonywać będzie: .............., adres .................., tel./fax .................., e-mail ............. |  |  |
|  | Autoklaw przeznaczony do sterylizacji inwazyjnych wyrobów medycznych. Służący do sterylizacji opakowanych (jedno- i wielowarstwowo) i nieopakowanych produktów litych, produktów porowatych i wgłębionych przedmiotów zgodnie z normą EN 13060:2004+A2:2010 |  |
|  | Pojemność autoklawu: 18 L ±2 L |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna |  |
|  | Wyświetlacz LCD |  |
|  | Port USB pozwalający na podłączenie nośnika i zapisanie wyników przeprowadzonego cyklu. |  |
|  | Minimum 10 całkowicie automatycznych programów: - 7 programów sterylizacji, - 2 programy testowe, - program czyszczenia autoklawu. |  |
|  | Funkcja nagrzewania wstępnego i utrzymywania ciepła. |  |
|  | Wbudowany zbiornik: - na czystą (destylowaną) wodę – o pojemności minimum 2,5 L. - na zużytą wodę (z możliwością odpływu) – o pojemności minimum 2,5 L. |  |
|  | System podwójnej blokady drzwi – zabezpieczający drzwi mechanicznie oraz elektronicznie. |  |
|  | Klasa autoklawu: B medyczna |  |
|  | Wyświetlacz LCD – wskazujący czas, temperaturę, ciśnienie i przebieg cyklu. |  |
|  | Funkcja autostartu – umożliwiająca uruchomienie wybranego programu w uprzednio ustawionym czasie. |  |
|  | Funkcja wstępnego nagrzewania – umożliwiająca wstępne nagrzanie autoklawu zanim program lub parametry zostaną ustawione. |  |
|  | Komora ze stali nierdzewnej. |  |
|  | Wymienny filtr bakteryjny. |  |
|  | Dane techniczne: - moc minimum 2400 W, - napięcie 230 V, - częstotliwość: 50 Hz, - temperatura pracy: 135 oC ±5 oC, - maksymalne cienienie robocze: 0,21 ÷ 0,23 Mpa, - sterowanie czasem: 4 ÷ 60 min., - czas suszenia: 1 ÷ 25 min. |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw zawierający co najmniej: - autoklaw, - przewód spustowy, - 3 tace, - przewód zasilający, - stojak na tace, - uchwyt do wyjmowania tac, - bezpiecznik, - instrukcje obsługi, - paszport techniczny. |  |

1. Wykonawca wypełnia kolumnę „3” Formularza Technicznego podając oferowane funkcje, parametry techniczne i warunki dla przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w kolumnie „2”, podając w kolumnie „3” szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. opis techniczny i funkcjonalny, pozwalający na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów, funkcji i wyposażenia oraz ich parametrów i warunków z wymaganiami Zamawiającego.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w uzupełnionym przez Wykonawcę Formularzu Technicznym, w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy

.........................................

miejscowość, data

……………………………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty